## １P
第２０号様式
年 月 日
山梨県知事 殿
管理者 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
診療用エックス線装置備付届
次のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。
| 病院 診療所 |  | 名称
所在地
[6 empty] | 電話番号 |  |  | （ ）
[6 empty] | ＦＡＸ番号 |  |  | （ ）
| 診療用エックス線装置に関する事項 |  | 製作者名
型式
|  |  | 台数 |  | 台
|  |  | 定格出力 | 連続 |  |  |  | キロボルト（ｋＶ）
ミリアンペア（ｍＡ）
|  |  |  | 短時間 |  |  |  | キロボルト（ｋＶ）
[8 empty] | ミリアンペア（ｍＡ） |  |  | 秒
|  |  |  | 蓄放式 |  |  |  | キロボルト（ｋＶ）
マイクロファラッド（μＦ）
エックス線管の数
|  |  | 用途 |  | 一般撮影・透視・ＣＴ・歯科用・その他（ ）
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  | 氏名 |  | 職種 |  |  | 放射線診療に関する経歴
| 備付年月日 |  |  |  | 年 月 日

## ２P
放射線障害の防止に関する構造設備・予防措置の概要 | （空気カーマ率）の遮へい エックス線管及び照射筒の利用線錐以外のエックス線量 | 定格管電圧が５０キロボルト以下の治療用エックス線装置 | 装置の接触可能表面から５センチメートルで１．０ミリグレイ／時以下になる構造 | 有 ・ 無 |  |  |  | 規則30条1項1号 イ | 第三十条 エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
|  | 定格管電圧が５０キロボルトを超える治療用エックス線装置 | エックス線管焦点から１メートルで１０ミリグレイ／毎時以下かつ装置の接触可能表面から５センチメートルで３００ミリグレイ／時以下になる構造 | 有 ・ 無 |  |  |  | ロ | 一 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率（以下「空気カーマ率」という。）になるようにしやへいすること。
|  | 定格管電圧が１２５キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置 | エックス線管焦点から１メートルで０．２５ミリグレイ／時以下になる構造 | 有 ・ 無 |  |  |  | ハ
|  | 上記以外の エックス線装置 | エックス線管焦点から１メートルで１．０ミリグレイ／時以下になる構造 | 有 ・ 無 |  |  |  | ニ
|  | コンデンサ式高電圧エックス線高電圧装置 | 充電状態で照射時以外のとき装置の接触可能表面から５センチメートルで２０マイクログレイ／時以下になる構造 | 有 ・ 無 |  |  |  | ホ
| 総ろ過 | 定格管電圧７０キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  | ｍｍＡｌ当量 |  | （アルミニウム当量１．５ｍｍ以上) | 規則30条1項2号 イ
|  | 定格管電圧５０キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置 |  |  | ｍｍＡｌ当量 又は ｍｍＭｏ当量 |  | （アルミニウム当量０．５ｍｍ以上) 又は （モリブデン当量０．０３ｍｍ以上) | ロ
|  | 上記以外のエックス線装置、輸血用血液照射エックス線装置及び治療用エックス線装置 |  |  |  | ｍｍＡｌ当量 | （アルミニウム当量２．５ｍｍ以上） | ハ
| 透視用エックス線装置 | 患者への入射線量率が５０ミリグレイ／分以下 （高線量率透視制御装置の場合は、１２５ミリグレイ毎分以下） |  | 以下 ・ 超える |  |  |  | 規則30条2項1号
|  | 一定時間経過時に警告音等を発することのできる透視時間を積算するタイマー |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 2号
|  | 高線量率透視制御 |  | 有 ・ 無
|  | 焦点皮膚間距離が３０センチメートル以上になるような装置又はインターロック |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 3号
|  | 受像面を超えないように照射野を絞る装置 |  | □有 □無（医療法施行規則第３０条第２項第４号イに該当） □無（医療法施行規則第３０条第２項第４号ロに該当） |  |  |  | 4号
|  | 受像器を通過したエックス線が１５０マイクログレイ／時（接触可能表面から１０センチメートル） |  | 以下 ・ 超える |  |  |  | 5号
|  | 最大受像面を３センチメートル超える部分を通過したエックス線が１５０マイクログレイ／時（接触可能表面から１０センチメートル） |  | 以下 ・ 超える |  |  |  | 6号
|  | 利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適切な手段 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 7号

## ３P
エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 撮影用エックス線装置 | 照射野絞り装置 |  |  | □有 □無（ＣＴエックス線装置に該当） □無（口内法撮影用エックス線装置に該当） □無（乳房撮影） | 医療法施行規則 (エックス線管焦点皮膚間距離）
|  | 定格管電圧７０キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が１５センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | 規則第30条第3項第2号 イ
|  | 定格管電圧７０キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が２０センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ロ
|  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が１５センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ハ
|  | 移動型及び携帯型 エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が２０センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ニ
|  | ＣＴエックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が１５センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ホ
|  | 乳房撮影用エックス線装置 （拡大撮影を行う場合に限る） |  | エックス線管焦点皮膚間距離が２０センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ヘ
|  | 上記及び骨塩定量分析エックス線装置以外のエックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が４５センチメートル以上 | 以上 ・ 未満 | ト
|  | 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置は、エックス線管焦点及び患者から２メートル以上離れて操作できる構造 |  |  | 有 ・ 無 | 規則第30条第3項第3号
|  | 移動型及び携帯型エックス線装置の保管状況 |  | 保管場所 | □エックス線診療室内（室名: ） □エックス線診療室外（室名: ）
|  |  |  | 保管場所の施錠 | 有 ・ 無
|  |  |  | 管理方法 | □装置のキースイッチの管理 （ ）
| 間接撮影装置 胸部集検用 | 利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない照射野絞り装置 |  |  | □有 □無（医療法施行規則第３０条第４項ただし書に該当） | 規則第30条第4項
|  | 接触可能表面から１０センチメートルにおいて１マイクログレイ／１ばく射以下となる受像器の一次遮へい体 |  |  | 有 ・ 無 | 2号
|  | １０センチメートルにおいて１マイクログレイ／１ばく射以下となる被照射体周囲の箱状の遮へい物 |  |  | □有 □無（医療法施行規則第３０条第４項第３号ただし書に該当） | 3号
| 装置 治療用 | ろ過板が引き抜かれた場合、エックス線の発生を遮断するインターロック（近接照射治療装置を除く。） |  |  | 有 ・ 無 | 規則第30条第5項
使用の場所
| 診療室の防護物の概要 | 遮へい物 |  |  | 構造、材料、厚さ | 規則第30条の4
遮へい物を設ける場所
天井
床
|  | 周囲の画壁等の材質及び厚さ等 | （東）
（西）
（南）
（北）
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部

## ４P
エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | エックス線診療室と隔壁等で区画された操作室 |  | □有 □無（箱状の遮へい物を有する胸部集検用間接撮影装置) □無（医療法施行規則第３０条第４項第３号に規定する箱 状の遮へい物を設けたとき、近接透視撮影を行うと き又は乳房撮影で必要な防護物を設けたときに該 当） | 規則第30条の4 規則第30条第4項
| エックス線診療室である旨の標識 |  | 有 ・ 無
| 放射線障害の防止に必要な注意事項 |  | 有 ・ 無
| 使用中の表示 |  | 有 ・ 無
| 一室に複数台の装置を備える場合に同時照射防止措置 |  | 有 ・ 無
| 隔壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下となる防護措置 |  | 有 ・ 無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 | 規則第30条の16
|  | 立入制限措置 | 有 ・ 無
|  | 管理区域である旨の標識 | 有 ・ 無
| 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が２５０マイクロシーベルト／３月 以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 入院患者（診療により被ばくする放射 線を除く）の実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
| その他 | 取扱者の被ばく測定器具
防護用具（防護前掛等）